## Slide 1
Создание источников ионов для компактных генераторов нейтронов
А.А. Кленин1 *, А.Н. Олейник1,3, А.С. Кубанкин1,2, О.О. Иващук1,2,
А.С. Чепурнов1,4 , М.А. Кирсанов5
1 Лаборатория радиационной физики, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия
2 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
3 John Adams Institute at Royal Holloway, University of London, Egham, United Kingdom
4 Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им М.В. Ломоносова, Москва, Россия
5 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
* StaRscReam046@gmail.com
Введение
Несмотря на широкую распространённость использования источников нейтронов, актуальной нерешённой задачей является разработка компактных источников быстрых нейтронов с габаритными размерами источника в сборе порядка 1-10 см при управляемой интенсивности до 1000 н/c. Такие источники особо востребованы для калибровки детекторов низкофоновых экспериментов. Данная задача связана с отработкой простой и надёжной конструкции ионных источников (ИИ), обладающих возможностью управления эмиттером и, как следствие, конечным значением тока ионов.
Оптимизированный источник ионов
(на основе стандартной пушки Пирса)
Фотография модернизированного источника ионов
Схема оптимизированного источника ионов
Зависимость тока ионов от ускоряющего напряжения электронов
Работа выполнена в рамках проекта Государственного задания №FZWG-2020-0032
Заключение
В рамках работы был разработан испытательный стенд для отработки конструкций источников ионов, позволяющий контролировать основные параметры разрабатываемых источников ионов дейтерия. Проведены испытания и отработаны конструкции трёх компактных источников ионов, показана возможность получения и регулирования тока ионов в пределах от 1 нА до 10 мкА. Оптимизированный на основе принципов двух манометрических преобразователей источник ионов – является наиболее удачным вариантом для последующего его использования в компактном генераторе быстрых нейтронов
Испытательный стенд
1 – вакуумная камера, 2 – источник ионов, 3 – цилиндр Фарадея, 4 – амперметр keithley 6485, 5,5* - биполярные высоковольтные источники питания Ortec 556 и Spellman Bertan* (до 3 кВ)
Схема экспериментальной установки
Источник ионов на основе манометрического преобразователя ПММ-28
Тлеющий разряд во время работы ПММ-28
Фотография источника ионов на основе ПММ-28
Схема источника ионов на основе ПММ-28
Результаты испытаний
Источник ионов на основе манометрического преобразователя ПМИ 10-2
Фотография источника ионов на основе ПМИ 10-2
Схема источника ионов на основе ПМИ 10-2
ПМИ 10-2 |  | ПММ-28 | 
Давление (мТорр) | Средний ток (А) | Давление (мТорр) | Средний ток (А)
0.1 | 21*10(-9) | 0.1 | 2*10(-9)
0.5 | 84*10(-9) | 0.5 | 47*10(-9)
0.75 | 263*10(-9) | 0.75 | 81*10(-9)
1 | 500*10(-9) | 1 | 1*10(-6)
Макет компактного генератора нейтронов на основе оптимизированного источника ионов