ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ БИОСОВМЕСТИМЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА

Е.А. Большевич1*), А.В. Шабалина1), Н.В. Артюхова1),

М.И. Кафтаранова1), С. Пахолкина1), С.Г. Аникеев1)

1) Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия

*) bolshevich-elena@mail.tsu.ru

Применение никелида титана (TiNi) для изготовления медицинских изделий обусловлено сочетанием высоких параметров биосовместимости, физико-механических характеристик и функциональных свойств, таких как эффект памяти формы и сверхэластичность. Тонкий слой оксидной пленки на поверхности материала на основе TiNi обеспечивает высокую коррозионную устойчивость. Тем не менее, потенциал пассивного разрушения такой пленки иногда очень низок из-за ее дефектной структуры, что приводит к активным процессам растворения. TiNi без оксидной пленки при длительной эксплуатации может подвергаться электрохимической коррозии, что может привести к выходу ионов никеля в организм человека, а также в охрупчиванию материала. В данной работе представлены результаты исследования коррозионной устойчивости новых композитных материалов на основе никелида титана в среде, имитирующей биологическую (0,9% NaCl).

По данным, полученным при анализе поляризационных кривых Тафеля, установлено, что электронно-пучковая обработка положительно влияет на коррозионную устойчивость материала: скорость коррозии необработанного образца на порядок больше образцов, подвергшихся обработке. Микроскопические исследования показали изменение структуры поверхности образцов после электрохимической обработки, а именно образование локальных разрушений поверхности: язв, питтингов. Наиболее заметны эти изменения на поверхности образца, не подвергшегося электронно-пучковой обработке, что подтверждает результаты электрохимических испытаний. Исследуемые композитные образцы имеют скорость коррозии ниже, чем у титановой пластины, а следовательно, перспективны для изготовления имплантатов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 19-79-10045, https://rscf.ru/project/19-79-10045/